江苏师范大学眼动追踪系统谈判采购文件

（No：2018H25031）

第一部分   谈判供应商须知

一、   总则

      - 本谈判采购文件仅适用于江苏师范大学组织的谈判采购活动。

      - 凡符合资质要求的公司均可参与。

      - 无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

      - 本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

      - 凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

      - 本次采购活动细则由江苏师范大学招投标办公室负责解释。

- 竞争性谈判工作程序

      - 发布谈判采购公告。

      - 谈判供应商获取谈判采购文件。

      - 谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件。

      - 采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金。

      - 竞争谈判。

      - 确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金。

      - 签署供货合同，执行合同。

- 对谈判供应商的要求

谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

      - 必须为独立法人。

      - 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。成交方必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训。

      - 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，采购方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

      - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

- 谈判响应文件的要求

      - 谈判响应文件的构成：

- 竞争性谈判响应声明函。

- 谈判报价明细表：自做报价表，注明型号、规格、技术指标，详细的交货清单；特殊工具及备件清单。

- 相关服务：文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施。需明确质保期限。

- 响应文件附件：由谈判供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述；提供必要的数据、产品制造、安装、验收的执行标准。

- 参加谈判供应商资质证明文件：单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）；企业法人营业执照复印件；税务登记证明复印件；组织机构代码证；同类产品近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章，经营业绩须按附表一的表格形式填写（见下）；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。

附表一：近三年经营业绩清单：

| 序号 | 使用单位 | 产品型号 | 数量 | 金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 货物证明文件：产品授权证书及代理证书（证明谈判供应商提供的货物及其伴随服务是合格的货物和服务且符合采购文件规定）。

      - 谈判响应文件的份数、签署和封装

- 谈判响应文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

- 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中。

- 谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

      - 谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件。

      - 一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

- 谈判报价及谈判范围

      - 货物谈判价格，应报货物递送到谈判文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费、施工费、外贸代理费（美元：根据货值大小约加（0.05－0.2）/美元，具体可咨询设备供应科）、免表办理费、商检费及质保期间等一切费用。

      - 谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

- 谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

- 谈判、评审

      - 采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间及指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加。

      - 谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

评分标准构成为技术40分（包含产品的品牌型号、质量、技术指标、稳定性等），商务30分（包括企业规模、实力、财务状况、企业信誉、业绩、质保和售后服务承诺等），价格30分。

      - 学校监察、纪委、审计对谈判全过程进行监督。

      - 谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书。

      - 谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标。

      - 对未成交单位，采购人可不作解释。

- 谈判保证金

      - 谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳谈判保证金，具体金额详见采购公告；

      - 谈判保证金仅限于用现金转账或现金形式支付；

户    名：江苏师范大学

开 户 行：南京银行股份有限公司徐州分行

大额行号：313303016019

帐    号：16 0129 0000 0004 24

      - 结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还；成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

      - 在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）。

      - 成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同。

      - 签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

- 合同主要条款及付款方式

      - 采购方与成交方按合同共同进行验收；如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。

      - 本合同结算货币为人民币，包括全部货物、辅助材料、专利技术、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、劳保，各种税费、外贸代理费（美元：根据货值大小约加（0.05－0.2）/美元，具体可与学校相关外贸代理商联系：江苏新海天国际贸易有限公司，联系人电话：陈经理15380875966。江苏汇鸿国际集团外经有限公司，郭经理13809002757。江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司，张经理13584098522）、免表办理费、商检费及质保期间等一切费用。（如为进口设备，含外贸代理费、免税办理费、商检、法检费等一切费用）。若非进口设备，供方必须提供增值税专用发票（含报销联和抵扣联）。

      - 付款方式：设备验收合格后，支付合同总额的90%，如无质量与售后服务等方面问题，余款半年内一次性付清。

      - 在设备到货后，供方配合用户完成验收相关工作，并持中标通知书、合同、发票（进口设备为全额形式发票，付汇水单和代理费票（需盖外方章））、入库单等至设备供应科办理付款相关手续。

      - 对于进口设备外贸手续的办理：建议供方在校方提供的外贸公司中选择，由供方负责办理相关免税手续，需方配合供方完成办理免表必须的材料盖章事宜。

      - 若按国家规定必须办理商检或其他手续的进口设备，由供方负责办理相关手续及承担所需费用（由需方配合相应盖章事宜）。

第二部分   采购项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

因教学科研需要，我校需对眼动追踪系统进行谈判采购。现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标（参数描述为基本要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品）。

一、主要技术参数及要求

眼动追踪系统参数及要求

1.采样率≥500Hz；

2. 追踪分辨率≤0.03°；

3.适时追踪延时：≤6ms；

4.测量方式：瞳孔+角膜反射；

5. 操作距离（被试-镜头）:60 - 80 厘米，可以实现双眼测查；

6.凝视位置误差：< 0.4°；

7.允许头动范围：40 x 40 厘米（距离70厘米）；

8.不受被试佩戴普通眼镜和隐形眼镜的影响；

9、追踪器可与显示器分离，便于结合投影显示；

10.支持双屏显示（一台显示桌面，一台显示软件界面便于主试实时观察被试数据）；

11..无需固定被试头部，在绝对自然状态下采集数据；

12.实现任务类型：可用于文字、图片、页面等；

13可与脑电系统同步采集数据。实现在同一电脑上显示被试人对同一刺激在同一时间的眼动和脑电信息；

14. 可与第三方刺激软件配合使用，例如：E-prime，presentation, superlab等；

15．系统工作站：i7内核，4G内存，320G硬盘，包含数据采集系统。

眼动刺激呈现及数据分析软件参数及要求

1．界面直观，易学易用，适用于无编程经验的操作者；

2．具备实验设计、实验记录和数据分析功能；

3．支持多种刺激元素（文本、图片、pdf文档、视频、等）；

4．提供热点图、注视轨迹图、集簇分析、蜂群图、兴趣区和基于兴趣区的不少于200项眼动指标统计数据；支持眼动数据导出，可用 Excel、SPSS 等统计软件做后期分析处理。提供毫秒级的采样点、注视点、扫视数据报告，包括开始/结束时间、持续时间、X/Y 坐标位置、加速度等；

5．可与E-Prime，SuperLab，MatLab，Noldus Observer，ManGold INTERACT，Presentation等第三方软件兼容；

系统配置概况：

工作站                    1台

眼动追踪器                1台

刺激呈现及分析软件包      1套

液晶显示器                1台

二、 安装、调试及售后

1.现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，并提供操作及维护培训。

2. 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全，并在标书中注明可选配件的价格。

3. 投标方须提供原厂质保，并注明设备的免费上门质保期限和具体的维修保障内容；以及质保期满后，应提供终身上门维护并在标书中标明上门维修的费用。

三、系统配置要求

1. 采购方要求报价中包括所有费用，即采购方不需再花费任何资金，设备安装验收后即可正常使用；配置附件请单独报价。

2. 因各参加竞标厂商的仪器设计原理不完全相同，各厂商视自己仪器的具体情况，必须提供满足购买方正常使用仪器的必要配置及附件，即使采购方在制定招标书时要求不够具体。

3. 在评标过程中经专家组论证，确认配置有缺陷的标书，作废标处理；因配置缺陷导致仪器检测参数达不到投标书中所列数值，责任由供货方承担。

四、投标报价单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |

质保期：

注：“设备名称”一栏应详细填写该套设备（系统）的组成部分，包括主要零部件、配件、模块等，应明确反映出该套设备（系统）的价格构成。

投标人（公章）：

法人（负责人）（签章）：

日期：  年   月 日

五、技术偏离表

对于招标文件的技术要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 招标文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法人（负责人）（签章）：

日期：  年    月    日

六、商务偏离表

对于招标文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 招标文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法人（负责人）（签章）：

日期：      年    月    日